Приложение №2

Описание товара (опросный лист)

на поставку комплекта «Testo 340 SO2 – 4-х сенсорный комплект без зонда» и модульного зонда отбора пробы длиной 335 мм, и измеряемой температурой до + 1000 °С.

- Технические характеристики комплекта «Testo 340 SO2 – 4-х сенсорный комплект без зонда»:

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики | Входящие опции: опция измерения СО (0 – 10000 ppm), опция измерения NO (0 – 3000 ppm), опция измерения SO2 (0 – 5000 ppm), опция измерения дифференциального и абсолютного давления, опция измерения температуры, функция параллельного измерения скорости потока газа/ дифференциального давления, BLUETOOTH, транспортировочный кейс, блок питания, ПО EasyEmission. Материал корпуса: TPE поликарбонат; Подключаемые зонды: 1 зонд отбора пробы, 1 зонд температуры, 1 зонд дифференциального давления; Пользовательские виды топлива: 10 видов топлива, вкл. поверочный газ Объемный расход насоса: 0,6 л/мин (регулируемый) |  |
| 2 | Точность измерений | Измерение О2: Диапазон измерений: 0…25 % Об. Погрешность: ± 0,2 % Об. Разрешение: 0,01 % Об. Измерение СО (с Н2 – компенсацией): Диапазон измерений: 0…1000 ppm. Погрешность: ± 10 ppm или ± 10 % от изм. знач. (0 ... 200 ppm). ± 20 ppm или ± 5 % от изм. знач. (201 ... 2000 ppm) ± 10 % от изм. знач. (2001 ... 10000 ppm). Разрешение: 1 ppm. Измерение NO: Диапазон измерений: 0…4000 ppm. Погрешность: ± 5 ppm (0 ... 99 ppm). ± 5 % от изм. знач. (100 ... 1999 ppm). ± 10 % от изм. знач. (2000 ... 4000 ppm). Разрешение: 1 ppm. Измерение SO2: Диапазон измерений: 0…5000 ppm. Погрешность: ± 10 ppm (0 ... 99 ppm). ± 10 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 1 ppm. Расчет CO2 (через О2): Диапазон измерений: 0…СО2 макс. Погрешность: ± 0,2 % Об. Разрешение: 0,1 % Об. Измерение температуры: Диапазон измерений: -40…+1200 °С. Погрешность: ± 0,5 °С (0 ... +99 °С). ± 0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 0,1 °С. Измерение дифференциального давления: Диапазон измерений: -40…+40 гПа. Погрешность: ± 0,03 гПа (-2,99 ... +2,99 гПа). ± 1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 0,01 гПа. Пьезорезистивный сенсор дифференциального давления: Диапазон измерений: -200…+200 гПа. Погрешность: ± 0,5 гПа (-49,9 ... +49,9 гПа). ± 1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 0,1 гПа. Измерение абсолютного давления: Диапазон измерений: +600…+1150 гПа. Погрешность: ± 10 гПа. Разрешение: 1 гПа. Определение КПД (Eta): Диапазон измерений: 0…120 %. Разрешение: 0,1 %. Определение потери тепла с дымовыми газами: Диапазон измерений: 0…99,9 %. Разрешение: 0,1 %. |  |
| 3 | Интерфейс | Bluetooth; USB; ИК-интерфейс; Отвод газа; Подключение к сети; Вход датчика/входы датчика; Измерение дифф. давления. |  |
| 4 | Панель управления и индикация | Дисплей: монохромный с 4 градациями серого 160х240 пикселей; Кнопка Вкл./Выкл; Клавиатура; Время обнуления и индикации: 30 сек. |  |
| 5 | Аппаратные характеристики | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 283 х 103 х 65 мм; Масса: 960 г Рабочая температура: -5 ... +50 °C; Температура хранения: -20…+50 °C; Температура хранения аккумулятора: 0…35 °C Класс защиты пылевлагозащиты: IP 40; |  |
| 6 | Электрические характеристики | Аккумулятор: съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2,4 Ач (один аккумулятор), напряжение 3,7 В. Блок питания: 6,3 В/ 2 А. Время непрерывной работы от аккумулятора: > 6 ч (насос включен, подсветка отключена, окруж. температура 20 °C. Время зарядки: примерно 5-6 ч. Индикация заряда аккумулятора: обязательно на дисплее |  |
| 7 | Комплект документов | Свидетельство о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») Руководство по эксплуатации на бумажном носителе Методика поверки Копии имеющихся сертификатов на электронном носителе |  |

- Технические характеристики модульного зонда отбора пробы длинной 335 мм и рабочей температурой до + 1000 °С.

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики | В комплектацию входит: модульный зонд отбора пробы с трубкой длинной 335 мм с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) Tмакс + 1000 °С и специальным шлангом для NO2/SO2 длиной 2,2 м. Материал корпуса: металл. |  |
| 2 | Подключение | Bayonet |  |
| 3 | Технические характеристики | Длина трубки зонда: 335 мм. Масса: 606 г. Измеряемая температура: до + 1000 °С; Диаметр трубки зонда: 8 мм. Длина кабеля: 2,2 м. Класс защиты пылевлагозащиты: IP 40; |  |

Ответственный исполнитель: